## Estudio de la linealidad
MATERIAL SUPLEMENTARIO 1. EJEMPLO DE ESTIMACIÓN DEL INTERVALO DE MEDIDA
| COMISIÓN DE METROLOGÍA Y SISTEMAS ANALÍTICOS |  |  | ESTUDIO DE LA LINEALIDAD EN LA VALIDACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO CROMATOGRÁFICO
Magnitud | San¾Ciclosporina; c.masa |  |  |  |  | Unidad de medida | µg/L
Muestra I | Material de valor bajo con un valor cercano al límite de cuantificación (c1) |  |  |  |  | Valor teórico muestra I (c1) | 12
Muestra II | Material de valor elevado (c6) |  |  |  |  | Valor teórico muestra I (c1) | 12
Fecha del estudio | [5 empty] | Valor teórico muestra II (c6) | 1800
|  | Solución A | Solución B | Solución C | Solución D | Solución E | Solución F
| Muestra I (mL) | 250 | 200 | 150 | 100 | 50 | 0
| Muestra II (mL) | 0 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250
|  | c1 | c2 | c3 | c4 | c5 | c6
| Valor teórico | 12 | 369.6 | 727.2 | 1084.8 | 1442.4 | 1800
| Media del resultado obtenido | 12.0667 | 334.5 | 698.9667 | 1012.8333 | 1442.6667 | 1658.6667
| Resultado obtenidos en la recta de regresión | 11.9167 | 351.12 | 690.3233 | 1029.5267 | 1368.73 | 1707.9333
| Dif. entre resultados obtenidos y según recta de regresión (%) | 1.2587 | -4.7334 | 1.2521 | -1.6215 | 5.4018 | -2.8846
| Requisito Diferencias (%) | £ ± 20% | £ ± 15% | £ ± 15% | £ ± 15% | £ ± 15% | £ ± 15%
|  | Resultado 1 | Resultado 2 | Resultado 3 | Media | Desv. resultado 1 (%) | Desv. resultado 2 (%) | Desv. resultado 3 (%) | Desv. media (%) | CV (%)
| Solució A | 14.1 | 12.2 | 9.9 | 12.0667 | 17.5 | 1.6667 | -17.5 | 0.55556 | 17.4296
| Solució B | 333.5 | 345.5 | 324.5 | 334.5 | -9.7673 | -6.5206 | -12.2024 | -9.4968 | 3.1497
| Solució C | 685 | 701 | 710.9 | 698.9667 | -5.8031 | -3.6029 | -2.2415 | -3.8825 | 1.8698
| Solució D | 985.5 | 1052 | 1001 | 1012.8333 | -9.1538 | -3.0236 | -7.7249 | -6.6341 | 3.4353
| Solució E | 1542 | 1342 | 1444 | 1442.6667 | 6.9052 | -6.9606 | 0.11093 | 0.018488 | 6.9321
| Solució F | 1753 | 1658 | 1565 | 1658.6667 | -2.6111 | -7.8889 | -13.0556 | -7.8519 | 5.6673
| Ordenada en el origen | 0.534 |  |  | Requisito Desv. (%) | £ ± 15/20% | £ ± 15% | £ ± 15% | £ ± 15% | -
| Pendiente: | 0.94856 |  |  | Requisito CV (%) | - | - | - | - | £ 15/20%
| Coeficiente de correlación: | c1: 0.99815
| Coeficiente de determinación: | c1: 0.9963
CONCLUSIÓN: | El intervalo de medida es lineal entre (12,0-1800) mg/L ya que:
- Se cumplen los diferentes requisitos de imprecisión y de desviación exigidos (≤ 15 % o ≤ 20 % a valores cercanos al límite de cuantificación)
- Se observa, mediante inspección visual de la gráfica (media de valores obtenidos vs valores teóricos), la linealidad en el intervalo de valores estudiado.
- Se observa, en la gráfica de las diferencias, que cada uno de los valores no supera el correspondiente requisito metrológico (≤ 15 %).