## Estudi de la selectivitat
MATERIAL SUPLEMENTARIO 2. EJEMPLO DE ESTUDIO DE LA SELECTIVIDAD
| COMISIÓN DE METROLOGÍA Y SISTEMAS ANALÍTICOS |  |  | ESTUDIO DE LA SELECTIVIDAD EN LA VALIDACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO CROMATOGRÁFICO
Fecha del estudio
Magnitud | San¾Ciclosporina; c.masa
Unidad de medida | µg/L
Patrón interno | D12-Ciclosporina A
Posible interferente en la muestra del paciente 1 | Ciclosporina D
Posible interferente en la muestra del paciente 2 | Everolimus
Posible interferente en la muestra del paciente 3 | Sirolimus
Posible interferente en la muestra del paciente 4 | Tacrolimus
Posible interferente en la muestra del paciente 5 | AM1 (metabolito de la ciclosporina A)
Posible interferente en la muestra del paciente 6 | AM19 (metabolito de la ciclosporina A)
| Área analito | Área patrón interno | % Área analito | % Área patrón interno | Requisito % Área
Material de valor bajo | 5654 | 15214 | - | - | -
Muestra del paciente 1 | 468 | 514 | 8.2773 | 3.3785 | < 20 % Analito; < 5 % Estándar interno
Muestra del paciente 2 | 545 | 339 | 9.6392 | 2.2282 | < 20 % Analito; < 5 % Estándar interno
Muestra del paciente 3 | 368 | 652 | 6.5087 | 4.2855 | < 20 % Analito; < 5 % Estándar interno
Muestra del paciente 4 | 444 | 442 | 7.8528 | 2.9052 | < 20 % Analito; < 5 % Estándar interno
Muestra del paciente 5 | 998 | 652 | 17.6512 | 4.2855 | < 20 % Analito; < 5 % Estándar interno
Muestra del paciente 6 | 887 | 555 | 15.688 | 3.648 | < 20 % Analito; < 5 % Estándar interno
CONCLUSIÓN: | El sistema de medida evaluado es selectivo (no existe una interferencia significativa por la presencia de los interferentes estudiados) ya que, para cada interferente y muestra de paciente:
- El área bajo la curva del pico cromatográfico (área) obtenida, en el tiempo de retención del analito, es ≤ al 20 % del área obtenida para la muestra de valor bajo
- El área bajo la curva del pico cromatográfico (área) obtenida, en el tiempo de retención del patrón interno, es ≤ al 5 % del área obtenida para la muestra de valor bajo