## Estudio contaminación
MATERIAL SUPLEMENTARIO 3. EJEMPLO DE ESTUDIO DE LA CONTAMINACIÓN POR ARRASTRE
| COMISIÓN DE METROLOGÍA Y SISTEMAS ANALÍTICOS |  |  | ESTUDIO DE LA CONTAMINACIÓN POR ARRASTRE EN LA VALIDACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO CROMATOGRÁFICO
Fecha del estudio
Magnitud | San¾Ciclosporina; c.masa
Unidad de medida | µg/L
Patrón interno | D12-Ciclosporina A
| Área analito | Área patrón interno | % Área analito | % Área patrón interno | Requisito % Área
Material de bajo valor | 5559 | 16214 | - | - | -
Resultado 1 obtenido en el material de blanco | 901 | 545 | 16.208 | 3.3613 | < 20 % Analito; < 5 % Estándar interno
Resultado 2 obtenido en el material de blanco | 545 | 443 | 9.8039 | 2.7322 | < 20 % Analito; < 5 % Estándar interno
Resultado 3 obtenido en el material de blanco | 398 | 399 | 7.1596 | 2.4608 | < 20 % Analito; < 5 % Estándar interno
CONCLUSIÓN: | El sistema de medida evaluado no presenta una contaminación por arrastre significativa ya que, para cada material de blanco:
- El área bajo la curva del pico cromatográfico (área) obtenida, en el tiempo de retención del analito, es ≤ al 20 % del área obtenida para el material de blanco
- El área bajo la curva del pico cromatográfico (área) obtenida, en el tiempo de retención del patrón interno, es ≤ al 5 % del área obtenida para el material de blanco