## Estudio integr. diluciones
MATERIAL SUPLEMENTARIO 6. EJEMPLO DE ESTUDIO DE LA INTEGRIDAD DE LAS DILUCIONES
| COMISIÓN DE METROLOGÍA Y SISTEMAS ANALÍTICOS |  |  | ESTUDIO DE LA INTEGRIDAD DE LAS DILUCIONES EN LA VALIDACIÓN DE UN PROCEDIMIENTO CROMATOGRÁFICO
Fecha del estudio
Magnitud | San¾Ciclosporina; c.masa
Unidad de medida | µg/L
| Dilución 1/3 | Dilución 1/5 | Dilución 1/10
Valor teórico de la dilución | 1000 | 600 | 300
Resultado 1 | 985 | 525 | 200
Resultado 2 | 1251 | 531 | 256
Resultado 3 | 1052 | 625 | 301
Resultado 4 | 975 | 641 | 274
Resultado 5 | 1002 | 684 | 299
Resultado 6 | 1115 | 611 | 262
Media | 1063.3333 | 602.8333 | 265.3333
s | 105.5626 | 62.9616 | 37.0063
CV | 9.9275 | 10.4443 | 13.9471
% Desviación | 6.3333 | 0.47222 | -11.5556
Requisito CV (%) | 15% | 15% | 15%
Requisito desviación (%) | 15% | 15% | 15%
CONCLUSIÓN: | El sistema de medida evaluado presenta una integridad de las diluciones adecuada ya que, para cada dilución:
- El coeficiente de variación obtenido entre replicados es ≤ 15 %.
- El porcentaje de desviación (diferencia porcentual entre la media de los valores obtenidos y su correspondiente valor teórico dividido por el valor teórico) es ≤ 15 %.