Checklist para Realização de RM Cardíaca em Doentes Portadores de Dispositivos Cardíacos Electrónicos Implantáveis*

| Nome do paciente |  | Data de Nascimento | Numero de identificação hospitalar |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Tipo e modelo do dispositivo | Pacemaker  CDI  CRT  |  |  | Data do implante |
| Tipo e modelo de sondas | 1. 2. 3. |  |  |  |

| Todo o sistema é considerado RM-condicional pela FDA e pela fabricante? Sim  - se RM-condicional, por favor responder às questões a preto Não  - se não RM-condicional, por favor responder a todas as questões | Assinatura |
| --- | --- |

| Informação Clínica |  |  | Sim | Não |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dispositivo implantado na região peitoral ou CDI subcutâneo MR-condicional? |  |  |  |  |
| Dispositivo implantado mais do que 6 semanas antes da data prevista do exame? |  |  |  |  |
| Excluída presença de elétrodos abandonados ou de componentes adicionais, como adaptadores e extensões de elétrodos (Na ausência de informação clínica, necessário RX tórax no dia do exame: Sim  Não ) |  |  |  |  |
| Confirmar que estado de bateria NÃO se encontra em ERI (elective replacement indicator) |  |  |  |  |
| No caso de um sistema não RM-condicional, existe uma indicação clínica clara para a realização do exame (benefício esperado justifica os riscos potenciais)? |  |  |  |  |
| A duvida clínica não pode ser satisfatoriamente esclarecida por outro método de imagem alternativo? |  |  |  |  |
| No caso de um CDI não-RM-condicional, o doente apresenta ritmo intrínseco? |  |  |  |  |
| Dispositivo capaz de realizar pacing em modo assíncrono (quando as terapias são desactivadas)? |  |  |  |  |
| Gerador do dispositivo implantado no ano 2000 ou posteriormente? |  |  |  |  |
| Médico responsável pela aprovação do exame | Nome: | Assinatura: Data: |  |  |

| Agendamento | Sim | Não |
| --- | --- | --- |
| Foi fornecida ao paciente uma cópia do consentimento informado? |  |  |
| O doente concorda com o procedimento? |  |  |
| A informação foi revista e o estudo foi protocolado por Médico Cardiologista/Radiologista? |  |  |
| A clínica de Pacemaker tem conhecimento do agendamento do exame e detalhes do implante? |  |  |

| Verificação do pacemaker antes do exame | Sim | Não |
| --- | --- | --- |
| O sistema foi implantado há mais de 6 semanas? |  |  |
| Dispositivo implantado na região peitoral ou CDI subcutâneo MR-condicional? |  |  |
| Função de alerta sonoro operacional? |  |  |
| Impedância estável? |  |  |
| Limiares de captura bipolar < 2.00V @ 0.40ms? |  |  |
| O doente apresenta ritmo intrínseco com frequência cardíaca > 50 bpm? |  |  |
| O dispositivo foi colocado em modo “MR Safe” |  |  |
| Dispositivo programado em modo apropriado? Modo:____________ |  |  |
| Desactivar outras funções (ex. modo de resposta em frequência, resposta de pacing PVC-triggered, terapias para a fibrilação auricular, pacing anti-taquicardia, choques) |  |  |
| O dispositivo foi interrogado na clínica de Pacemakers (impedância da sonda, limiares de captura, amplitude da onda P/R, estado de bateria) |  |  |
| O exame foi aprovado pelo departamento de Arritmologia/Pacing |  |  |

| Departamento de Ressonância Magnética | Sim | Não |
| --- | --- | --- |
| O médico responsável explicou o procedimento ao doente e forneceu toda a informação relevante (incluindo benefícios e potenciais riscos da RM, tais como interferência electro-magnética, arritmias, disfunção do pacemaker) |  |  |
| O doente forneceu consentimento informado para o exame? |  |  |
| Presença de profissional de saúde com treino em suporte avançado de vida? (médico presente durante o exame em estudos de stress ou dispositivos não RM-condicionais) |  |  |
| Equipamento necessário para suporte avançado de vida disponível em local próximo? |  |  |
| Monitorização de sintomas, ECG, pressão arterial (opcional) e oximetria de pulso |  |  |
| Exame realizado em modo de operação normal (evitar first level) |  |  |
| Limitar SAR a 2.0 W/Kg (aumentar TR ou FoV, reduzindo o flip angle ou bandwidth) |  |  |
| Registar SAR no final do exame:___________ |  |  |
| Exame concretizado sem intercorrências ou complicações? |  |  |

| Verificação do pacemaker após o exame | Sim | Não |
| --- | --- | --- |
| Interrogar dispositivo e comparar com avaliação pré-exame |  |  |
| Restaurar parâmetros de programação originais. |  |  |
| Função de alerta sonoro operacional? |  |  |
| Agendar follow-up em 3 a 6 meses |  |  |

| Médico supervisor responsável pela verificação do formulário | Nome: | Assinatura: Data: |
| --- | --- | --- |

Adaptado a partir de modelo existente no Royal Brompton & Harefield Hospital